PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA  CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN LA CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES METEOROLÓGICOS de la Dirección de Meteorología y Climatología.

- OBJETO.

La Dirección de Meteorología y Climatología (en adelante DMC) del Gobierno Vasco dispone de una red de más de 100 estaciones meteorológicas, cada una de las cuales tiene instalados una serie de sensores. En estos momentos disponemos de 130 sensores de temperatura y humedad relativa, 78 pluviómetros, 58 sensores de viento, 44 sensores de irradiación global y 14 de presión. A estos sensores instalados o en almacén se les podrá unir otros sensores que se adquieran próximamente. A través de este expediente se pretende calibrar todos los sensores citados de la red siguiendo protocolos de calibración. Salvo en irradiación solar, viento y precipitación, dentro de la calibración estará contemplada la trazabilidad.

Los objetivos que se pretenden son:

- Calibración y certificación del parque de sensores y Unidades de Adquisición de Datos de la red meteorológica siguiendo sistemas procedimentales.

- Mejora de la trazabilidad y por tanto de la calidad de las mediciones meteorológicas.

- Asesoría técnica-científica en campos de electrónica, calibración, sensores meteorológicos y Unidades de Adquisición de Datos.

Será un requisito indispensable que la oferta de los concursantes incluya todas y cada una de las áreas objeto de este concurso, es decir en temperatura, humedad relativa, presión, radiación solar, pluviometría, anemometría y electricidad (este último orientado a las Unidades de Adquisición de Datos principalmente). Se valorará positivamente la disponibilidad de acreditación externa de la competencia técnica (ENAC o equivalente) en las áreas citadas.

- DESGLOSE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

El trabajo a realizar consistirá en:

- Ampliación de la base de datos del parque de sensores y Unidades de Adquisición de Datos de la red meteorológica y el historial de cada sensor/emplazamiento.

- Mejora del acoplamiento de dicha base de datos con el sistema de control de la Dirección de Meteorología y Climatología.

- Actualización y mejora continúa de procedimientos de verificación, ajuste y calibración, incluyendo la trazabilidad en aquellos campos que lo permitan.

- Procedimiento de verificación, ajuste y calibración de las unidades de adquisición de datos.

- Control de las verificaciones realizadas por las empresas de mantenimiento de la red meteorológica.

- Ajuste, calibración y certificación periódica en función del Plan de actuación del parque de sensores de higrotermotransmisores, barómetros... incluyendo las nuevas adquisiciones.

- Ajuste y calibración periódica en función del Plan de actuación del resto de sensores y Unidades de Adquisición de Datos, incluyendo las nuevas adquisiciones.

- Ajuste de los pluviómetros, irradiación solar, anemómetros y veletas que no superen las pruebas de verificación, incluyendo las nuevas adquisiciones.

- Gestiones necesarias para la correcta trazabilidad de los patrones propiedad de la DMC así como el mantenimiento necesario de todos los equipos que intervienen en los diferentes procesos.

- Asesoría técnica y científica referente a la calidad, repetibilidad, precisión, deriva instrumental, calibración, etc. de sensores y estaciones meteorológicas.

- Asesoría técnica y científica en todos aquellos aspectos referentes a sensores, estaciones, cámaras climáticas, patrones y demás instrumental meteorológico.

- Cada sensor tras sus correspondientes calibraciones se ajustarán mediante una ecuación de forma que se mejore la información extraída de los mismos, facilitando así las variables para que las unidades de adquisición de datos realicen la conversión desde unidades de ingeniería a unidades físicas.

- En caso de que la DMC adquiera nuevos pluviómetros el adjudicatario deberá calefactar los mismos según los procedimientos ya estipulados y calibrarlos posteriormente.

- Se ha de mantener registro de las condiciones de recepción de los sensores y dataloggers incluidos cables, conexiones, juntas etc. informando a la DMC cuando sea oportuno.

- MATERIAL QUE VA A SER CALIBRADO.

El listado de los sensores que hay que calibrar y que están activos e instalados en este momento esta desglosado en el anejo nº 1 adjunto. En este listado de sensores activos, también se encuentra el parque de sensores que sustituyen a los anteriores en las fases de sustitución (mantenimiento).

Los plazos de calibración de los sensores se realizarán con las siguientes cadencias máximas:

- Higrotermotransmisores: 1 vez / año.

- Pluviómetros: 1 vez / 2 años.

- Barómetros: 1 vez / 2 años.

- Anemómetros y veletas: 1 vez / 2 años.

- Irradiación solar: 1 vez / año.

Además, cada vez que un sensor no pase el control de verificación determinado en los sistemas de mantenimiento, también se enviará a calibrar. Igualmente, cada vez que se adquiera material de sensores y/o estaciones, antes de darles código e instalarlos en campo deberán ser calibrados.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CALIBRACIÓN.

Las características técnicas mínimas que deben cumplir las calibraciones se indican en los siguientes apartados:

  - Higrotermotransmisores:

Las características técnicas de los sensores de temperatura y humedad relativa utilizados por la DMC se indican en la tabla 1, son cuatro modelos de Rotronic, La tabla es un resumen de las características técnicas que da el fabricante de sus sensores. Debido a la similitud entre los distintos modelos se realizará el mismo tipo de calibración para todos ellos. Se utilizan las salidas analógicas, por lo que se calibrarán éstas. Si procede se realizará un ajuste eléctrico, indicando las nuevas constantes de conversión Tensión/Temperatura y Tensión/Humedad Relativa. Estas nuevas constantes se indicarán en la etiqueta de calibración. La tabla 2 recoge los requisitos de calibración.

| Sensores de Temperatura y Humedad Relativa |
| --- |
| Modelo Sensor | MP103A-T4-W4W | MP100TST-010 | MP100-030100 + HYGROCLIP S3 | MP340 |
| Fabricante | ROTRONIC | ROTRONIC | ROTRONIC | ROTRONIC |
| Sensor de HR | Rotronic-Hygrometer® C94 | Rotronic-Hygrometer® C94 | Rotronic-Hygrometer® C94 | Rotronic-Hygrometer® C94 |
| Sensor de Tª | RTD Pt100 1/3DIN | RTD Pt100 1/3DIN | RTD Pt100 1/3DIN | RTD Pt100 |
| Rango Op. HR | 0...100%hr | 0...100%hr | 0...100%hr | 0...100%hr |
| Rango Op. Tª | -40…60ºC | -30…70ºC | -40…60ºC | -40…60ºC |
| Precisión (22-23ºC) |  |  |  |  |
| HR(>5...<95%hr) | ±1%hr | ±1%hr | ±1.5%hr | ±2%hr |
| HR(<5...>95%hr) | ±2%hr | ±2%hr |  |  |
| Tª | ±0.3ºC | ±0.3ºC | ±0.3ºC | ±0.5ºC |
| Reproducibilidad HR | <0.5%hr | <0.5%hr |  | <0.5%hr |
| Reproducibilidad Tª | <0.1ºC | <0.1ºC |  | <0.1ºC |
| Estabilidad HR | <1%hr/año | <1%hr/año |  | <1%hr/año |
| Cte. Tiempo HR (23ºC y aire a 1m/s) | <10s | <10s | Primera señal después de 2.3s, intervalo de medida 0,7s | <10s |
| Cte. Tiempo Tª (23ºC y aire a 1m/s) | <15s | <15s |  | <10s |
| Señal salida HR | 0…1VDC | 0…1VDC | 0…1VDC | 0…1VDC |
| Señal salida Tª | 0…1VDC | 0…1VDC | 0…1VDC | 0…1VDC |
| Alimentación | 4,8 a 30VDC | 4,8 a 30VDC | 3,6 a 35VDC | 4,8 a 14,4VDC |
| Máx. Corriente de consumo | 8mA | 8mA | 10mA | 10mA |
| Nº de pines | 4: + VCC GND Tª RH | 4: + VCC GND Tª RH | 7: + VCC GND Sig-0 Tª DIO RGH Shield | 4: + VCC GND Tª RH |

Tabla 1. Características de los sensores de Temperatura y Humedad Relativa.

| Sensores de Temperatura y Humedad Relativa |
| --- |
| Puntos Calibración Tª | -15,-5, 0, 5, 15, 25, 35, 45ºC |
| Puntos Calibración HR | 23ºC/30%hr, 23ºC/50%hr, 23ºC/70%hr, 23ºC/90%hr, 15ºC/50%hr, 35ºC/50%hr |
| Ajuste del sensor en Tª | No se realizan ajustes manuales a potenciómetros. Se calcula una recta de regresión lineal y se determinan unas nuevas constantes en el rango eléctrico del sensor que modifican la transformación de la señal eléctrica a la magnitud de medida. |
| Ajuste del sensor en HR |  |
| Criterios Aceptación/Rechazo Tª | La Incertidumbre expandida ≤ ±0,5 ºC para sondas nuevas La Incertidumbre expandida ≤ ±0,6 ºC para el resto de sondas |
| Criterios Aceptación/Rechazo HR | La Incertidumbre Expandida ≤ ±4 %HR para sondas nuevas La Incertidumbre Expandida ≤ ±4 %HR para el resto de sondas |
| Toma decisiones sensor rechazado | Se considerará rechazado si no cumple los requisitos tanto de Tª como de HR y se enviará a reparar, siendo recalibrado nuevamente una vez reparado. |
| Periodo de Calibración | 12 meses |
| Plazo de entrega desde la recepción | Tres semanas |
| Certificado de Calibración | Certificado de Calibración Acreditado (constantes eléctricas originales) o indicando trazabilidad de los patrones |
| Otros Informes | Informe de resultados en función de las constantes de conversión señal-magnitud de llegada. (2as y posteriores calibraciones), con detalle de aceptación o rechazo en cada área. Informe de resultados en función de las constantes de conversión señal-magnitud de salida, con detalle de aceptación o rechazo en cada área. |
| Información en Etiqueta Sensor | Nº de Serie Nº de Certificado Constantes de conversión eléctricas temperatura Constantes de conversión eléctricas humedad relativa Próxima Calibración |

Tabla 2. Requisitos de calibración de los sensores de temperatura y humedad relativa.

  - Pluviómetros

Las características técnicas de los sensores de precipitación utilizados por la DMC se indican en la tabla 3, se trata de un modelo de Geónica cuyo sistema calefactor está modificado. La tabla es un resumen de las características técnicas que da el fabricante. Debido a la naturaleza mecánica del equipo, se realizará un control de llegada previo al ajuste de las excéntricas del pluviómetro y posteriormente se realizará la calibración en sí. Se facilitará una curva de corrección de forma que el error del pluviómetro en todo su rango sea inferior al 4% en volumen. La tabla 4 recoge los requisitos de calibración.

| Sensores de Precipitación |
| --- |
| Modelo Sensor | PCP-215 |
| Fabricante | GEONICA |
| Tipo Sensor | Pluviómetro de cazoletas basculantes |
| Sensibilidad | 0,1 mm |
| Resolución | 0,1 mm |
| Superficie Colectora | 400 cm2 |
| Máxima Intensidad de Precipitación | 7 mm/min = 280ml/min |
| Protección | Rejillas y Filtros |
| Capacidad | Ilimitada |
| Dimensiones | 580mm x 260mmø |
| Peso | ≈5 kg |
| Salida Máximo voltaje conmutación Máxima corriente conmutación Resistencia del contacto (cerrado) Resistencia del contacto (abierto) | Relé tipo reed 50 V 100mA 150m 100G |
| Calefactor | SI |

Tabla 3. Características de los sensores de precipitación.

| Sensores de Precipitación |
| --- |
| Puntos Calibración | Un ciclo descendente a los siguientes caudales: 180, 135, 90, 45, 24, 12, 6, y 3 mm/h |
| Ajuste de sensores | Se realiza ajuste mecánico a caudal fijo de 12mm/h Se calculará curva de corrección Tiempo entre Volcados / Volumen de volcado que minimice el error. |
| Criterios Aceptación Rechazo en el Ajuste | Volumen de volcado del sensor en su conjunto = 4 ml ± 0,02 ml. Volumen de volcado de cada cazoleta por separado = 4 ml ± 0,04 ml. |
| Criterios Aceptación Rechazo en el la Calibración | Volumen de volcado conjunto = 4 ml. ± 0,08 ml (a 4 ml. ± 2 %). Volumen de volcado de cada cazoleta = 4 ml. ± 0,12 ml (a 4 ml. ± 3 %) |
| Toma decisiones sensor rechazado | Si el sensor no cumple requisitos en el ajuste o en la calibración se enviará a reparar, siendo recalibrado nuevamente una vez reparado. |
| Periodo de Calibración | 24 meses |
| Plazo de entrega desde la recepción | Tres semanas |
| Certificado de Calibración | Certificado de Calibración Acreditado o indicando trazabilidad de los patrones |
| Otros Informes | Informe de control de llegada y ajuste. Hoja de operación. |
| Información en Etiqueta Sensor | Código de la DMC Nº de Serie Nº de Certificado Volumen de volcado en la calibración a 12 mm/h Próxima Calibración Observaciones: Duración mínima del pulso. |

Tabla 4. Requisitos de calibración de los sensores de precipitación.

  - Barómetros

Las características técnicas de los sensores de presión utilizados por la DMC se indican en la tabla 5, se trata de dos modelos de Setra cuya única diferencia es la tensión de alimentación. La tabla es un resumen de las características técnicas que da el fabricante. Se realizará la misma calibración para ambos modelos. Si procede se realizará un ajuste eléctrico, indicando las nuevas constantes de conversión Tensión / Presión. Estas nuevas constantes se indicarán en la etiqueta de calibración. La tabla 6 recoge los requisitos de calibración.

| Sensores de Presión absoluta |
| --- |
| Modelo Sensor | SPA-270 (opción 623) | SPA-270 |
| Fabricante | SETRA | SETRA |
| Tipo Sensor | Transductor cerámico de capacidad variable | Transductor cerámico de capacidad variable |
| Rango de medida | 800...1100mbar | 800...1100mbar |
| Máxima Presión | 20 psia (1370mbar) | 20 psia (1370mbar) |
| Precisión | <±0.005%FS | <±0.005%FS |
| No linealidad | ±0.05%FS | ±0.05%FS |
| Histéresis | 0.01%FS | 0.01%FS |
| No repetibilidad | 0.01%FS | 0.01%FS |
| Resolución | Infinita, limitada únicamente por el nivel de ruido de la salida (0.005%FS) | Infinita, limitada únicamente por el nivel de ruido de la salida (0.005%FS) |
| Rango compensación efectos térmicos | -1…49ºC | -1…49ºC |
| Sensibilidad coeficiente térmico | ±0.09%FS/50ºC | ±0.09%FS/50ºC |
| Estabilidad | <±0.1%FS/6 meses a 21ºC | <±0.1%FS/6 meses a 21ºC |
| Precalentamiento | <±0.04%FS tras 20 minutos a temperatura y presión constantes | <±0.04%FS tras 20 minutos a temperatura y presión constantes |
| Cte. Tiempo | <10ms (90% salida) | <10ms (90% salida) |
| Puerto Presión | 1/8” 27NPT Internal | 1/8” 27NPT Internal |
| Señal salida | 0…5VDC | 0…5VDC |
| Alimentación | 11 a 15VDC (opcional) | 22 a 32VDC |
| Máxima Corriente de consumo | 8mA | 8mA |
| Nº de pines | 4: +Exc -Exc +Out -Out | 4: +Exc -Exc +Out -Out |

Tabla 5. Características de los sensores de presión.

| Sensores de Presión absoluta |
| --- |
| Puntos Calibración | Tres ciclos a las siguientes presiones: 825, 875, 925, 975, 1025, 1075, 1075, 1025, 975, 925, 875, 825 |
| Ajuste de sensores | No se realizan ajustes manuales a potenciómetros. Se calcula una recta de regresión lineal y se determinan unas nuevas constantes en el rango eléctrico del sensor que modifican la transformación de la señal eléctrica a la magnitud de medida. |
| Criterios Aceptación Rechazo | Incertidumbre Expandida ≤ ± 0,35 mbar |
| Toma decisiones sensor rechazado | Si se considera que el sensor es “no ajustable” se enviará a reparar, siendo recalibrado nuevamente una vez reparado. |
| Periodo de Calibración | 24 meses |
| Plazo de entrega desde la recepción | Tres semanas |
| Certificado de Calibración | Certificado de Calibración Acreditado (constantes eléctricas originales) o indicando trazabilidad de los patrones |
| Otros Informes | Informe de resultados en función de las constantes de conversión señal-magnitud de llegada. (2as y posteriores calibraciones), con detalle de aceptación o rechazo. Informe de resultados en función de las constantes de conversión señal-magnitud de salida, con detalle de aceptación o rechazo. |
| Información en Etiqueta Sensor | Nº de Serie Nº de Certificado Constantes de conversión eléctricas Próxima Calibración |

Tabla 6. Requisitos de calibración de los sensores de presión.

  - Anemómetros y veletas

Las características técnicas de los sensores de velocidad y dirección de viento utilizados por la DMC se indican en la tabla 7, se trata de un modelo de Young. La tabla es un resumen de las características técnicas que da el fabricante. Se emitirá un certificado de cada magnitud. Si procede se realizará un ajuste eléctrico, indicando las nuevas constantes de conversión frecuencia/rpm y Tensión/Grado. Estas nuevas constantes se indicarán en la etiqueta de calibración. La tabla 8 recoge los requisitos de calibración.

| Sensores de velocidad y dirección de viento |
| --- |
| Modelo Sensor | 05103 |
| Fabricante | YOUNG |
| Anemómetro (Velocidad del Viento) | Rango | 0-60 m/s |
|  | Sensor | Hélice de 4 aspas de 18 cm de diámetro moldeado en polipropileno |
|  | Paso de viento | 29,4 cm por revolución |
|  | Cte. de distancia | 2,7 m (hasta alcanzar el 63%) |
|  | Umbral | 1 m/s |
|  | Transductor | Bobina estacionaria de 3KΩ de Resistencia nominal |
|  | Salida | Señal sinusoidal de frecuencia variable generada en la bobina por rotación de un imán permanente de 6 polos, solidario al eje de la hélice. 70 mVpp a 60 rpm 14 Vpp a 12000 rpm 3 períodos completos por cada revolución (0,098 m/s por Hz) |
| Veleta (Dirección del Viento) | Rango | 360º mecánicos, 355º eléctricos (5º de ángulo muerto) |
|  | Sensor | Veleta balanceada de 38 cm de radio de giro |
|  | Camping ratio | 0.25 |
|  | Distancia de retraso | 1.3 m |
|  | Umbral | 1,0 m/s a 10º de desplazamiento 1,5 m/s a 5º de desplazamiento |
|  | Longitud de onda natural amortiguada | 7,4 m |
|  | Longitud de onda natural no amortiguada | 7,2 m |
|  | Transductor | Potenciómetro de precisión de plástico conductivo, resistencia 10K(±20%), 0.25% de linealidad, vida esperada 50 millones de revoluciones evaluada a 1W a 40ºC, 0W a 125ºC |
|  | Alimentación | Tensión continuada regulada, 15Vcc máximo |
|  | Salida | Tensión continua en el cursor del potenciómetro proporcionada al azimut indicado por la veleta |

Tabla 7. Características de los sensores de velocidad y dirección de viento.

| Sensores de velocidad y dirección de viento |
| --- |
| Puntos Calibración velocidad de viento | Tres series de medida a rpm crecientes y decrecientes en seis puntos (300, 600, 900, 1200, 1500 y 1800 rpm). Se proporcionará el par de giro y la incertidumbre máxima. |
| Puntos Calibración dirección de viento | Los puntos de calibración han de cubrir el rango mecánico de la veleta (0 a 360º) en rangos de 30º. Se calculará el rango eléctrico del sensor prestando especial atención al ángulo muerto (diferencia entre el rango mecánico y eléctrico), por lo que se calibrará en dicho rango de grado en grado. Se determinará el par de giro. |
| Plazo de entrega desde la recepción | Tres semanas. |
| Certificado de Calibración | Certificado de Calibración Acreditado (constantes eléctricas originales) o indicando trazabilidad de los patrones |
| Cumplimiento o no de los Criterios Aceptación/Rechazo de velocidad de viento | Incertidumbre Expandida ≤ ± 3 rpm |
| Cumplimiento o no de los Criterios Aceptación/Rechazo de dirección de viento | Incertidumbre Expandida ≤ ± 1º |
| Toma decisiones sensor rechazado | Si no cumple cualquiera de los criterios en dirección o velocidad, se enviará a reparar, siendo recalibrado nuevamente una vez reparado. |
| Periodo de Calibración | 24 meses. Este período podrá ser menor por necesidades puntuales de la DMC. |
| Otros Informes | Informe de resultados en función de las constantes de conversión señal-magnitud de llegada. (2as y posteriores calibraciones), con detalle de aceptación o rechazo en cada área. Informe de resultados en función de las constantes de conversión señal-magnitud de salida, con detalle de aceptación o rechazo en cada área. |
| Información en Etiqueta Sensor | Nº de Serie Nº de Certificado Constantes de conversión eléctricas velocidad de viento Constantes de conversión eléctricas dirección de viento Próxima Calibración |

Tabla 8. Requisitos de calibración de los sensores de velocidad y dirección de viento.

  - Irradiación solar

Las características técnicas de los sensores de irradiación solar utilizados por la DMC se indican en la tabla 9, se trata de un modelo de Kipp&Zonen. La tabla es un resumen de las características técnicas que da el fabricante. Se emitirá un certificado de acuerdo a los parámetros ofrecidos por el sistema facilitado como patrón. Se indicará la nueva constante de sensibilidad obtenida. La tabla 10 recoge los requisitos de calibración.

| Sensores de Irradiación solar |
| --- |
| Modelo Sensor | CM11 |
| Fabricante | KIPP&ZONEN |
| Rango de medida |  |
|  | Ángulo de visión | 2πsr |
|  | Irradiancia | 0-1400W/m2 (max. 4000 W/m2) |
|  | Rango espectral | 305-2800nm (50% points) 335-2200nm (95% points) |
|  | Sensibilidad | Entre 4 y 6 μV/Wm2 |
|  | Impedancia | 700-1500 Ohm |
| Zero off-set | <±0.005% FS |
|  | Respuesta ante una radiación térmica de 200 W/m2 | + 7 W/m2 |
|  | Respuesta a un cambio de la Tª ambiente de 5ºC/h | ± 2 W/m2 |
| Estabilidad | ± 0.5% FS/año |
| No linealidad |  |
|  | Desviación a 500 W/m2 debido a un cambio de la irradiación entre 100 y 1000 W/m2 | ± 0.6% |
| Respuesta direccional |  |
|  | Se asume que el error causado por una irradiación normal es válido para todos los ángulos | ± 10 W/m2 (para una radiación incidente de 1000 W/m2) |
| Selectividad espectral |  |
|  | Desviación del producto de la absorción y transmisión espectral entre 0.35 y 1.5μm | ± 2% |
| Respuesta de Temperatura |  |
|  | Desviación debido a un cambio de la temperatura ambiente de -10 a 40ºC respecto a 20ºC | ± 1% |
| Respuesta de inclinación |  |
|  | Porcentaje de desviación con una inclinación de 0º debido a un cambio de inclinación de 0 a 90º a una irradiancia de 1000W/m2 | ± 0.25% |
| Cte. Tiempo | < 15s (95% salida) |
| Nº de pines | 2: + Out - Out |

Tabla 9. Características de los sensores de irradiación solar.

| Sensores de Irradiación solar |
| --- |
| Procedimiento de Calibración | Automated Calibration Facility for Pyranometers |
| Puntos Calibración | 500 W/m2 y offset |
| Ajuste de sensores | No se realiza ningún ajuste. Calculo de la responsividad del sensor. |
| Criterios Aceptación Rechazo | Impedancias dentro de rango según manual fabricante. Deriva menor del 2% |
| Toma decisiones sensor rechazado | Si la impedancia está fuera del margen indicado se envía a reparar, siendo recalibrado nuevamente una vez reparado. |
| Periodo de Calibración | 12 meses |
| Plazo de entrega desde la recepción | Tres semanas |
| Certificado de Calibración | Certificado de Calibración Acreditado (constantes eléctricas originales) o indicando trazabilidad de los patrones |
| Información en Etiqueta Sensor | Código de la Dirección de Meteorología y Climatología Nº de Serie Nº de Certificado Responsividad Próxima Calibración |

Tabla 10. Requisitos de calibración de los sensores de irradiación solar.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL LABORATORIO QUE VA A CALIBRAR EL MATERIAL. MATERIAL FACILITADO POR LA DMC.

La DMC del Gobierno Vasco facilitará el material existente en el anejo nº 2 al adjudicatario con las siguientes condiciones:

- Este material se utilizará exclusivamente para la calibración y estudio del parque de sensores y estaciones de la DMC.

- En el caso de que se vaya a utilizar el  mencionado material con otros usos no especificados en el presente expediente, se deberá solicitar permiso escrito a la DMC, quien en función del motivo y el interés investigativo, educativo o integrador dará o no permiso de utilización.

- El adjudicatario se encargará de gestionar, enviar, recibir, trasladar y mantener en perfecto estado el parque de patrones propiedad de la DMC, es decir, tener el material de patrones propiedad de la DMC en perfecto estado de trazabilidad y operatividad, estando éste perfectamente asegurado.

- Este material, lo deberá gestionar el adjudicatario desde la adjudicación hasta la finalización del contrato y será a su cargo el traslado y gestión que genere dicho material.

- El material se devolverá a la DMC en perfecto estado de uso, entendiendo por éste aquel que sea consecuencia de un uso razonable del mismo. La reparación de los daños producidos por un uso negligente o no adecuado correrá a cargo del adjudicatario.

- Este material será manipulado solamente por personal perfectamente cualificado para el tema (técnicos de laboratorio) y con experiencia demostrable en calibración de sensores meteorológicos.

- El alcance del laboratorio en cada una de las áreas y siempre que la trazabilidad así lo permita será el adecuado para cumplir con los requisitos de aceptación y rechazo indicados en las características de cada área.

- RECOGIDA Y ENTREGA DEL MATERIAL. PLANING.

El material a calibrar será entregado cuasi-diariamente en Vitoria–Gasteiz, y corresponderá al adjudicatario hacerse cargo de los portes y seguros desde ese lugar a los laboratorios y efectuar posteriormente la entrega en el mismo lugar de Vitoria-Gasteiz. El concursante deberá, no obstante, entregar un planning estimativo con los tiempos estimados de calibración de cada tipo de sensor y con la cadencia estimada de recogidas y entregas.

Independientemente del planning, el adjudicatario recogerá el material que se encuentre estropeado así como aquel que no haya superado la verificación del mantenimiento. Cuando falte un plazo de un mes para cumplirse el máximo plazo estipulado para hacer la cadencia de calibración de cada uno de los sensores el adjudicatario avisará tanto a la DMC como a la empresa de mantenimiento de la red del vencimiento.

- CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN.

Con cada entrega se realizará un certificado de aceptación y/o rechazo y posteriormente se entregará una vez calibrado el sensor el certificado de calibración correspondiente. Este certificado estará tanto en formato papel como en formato magnético y se incorporará a una base de datos con la vida del sensor.

Estos certificados estarán escritos en los dos idiomas oficiales de la CAPV.

- ASISTENCIA TÉCNICA A LA DMC.

Un porcentaje importante del tiempo de este expediente consistirá en trabajos de asistencia técnica. Se estima que un mínimo de 1.200 horas se imputarán en este apartado. Los trabajos de asistencia técnica son aquellos que no consisten en la pura calibración de los sensores, es decir:

- Recuperación de material aprovechable a partir de sensores dados de baja.

- Arreglo de sensores en mal estado.

- Nuevas implementaciones y mejoras en los procedimientos actuales.

- Búsqueda de trazabilidad en las áreas que no la tienen y disminución de las incertidumbres.

- Informes de propuestas de cambio, tanto en áreas de mantenimiento, verificación, calibración, funcionamiento de la DMC...

- Publicación de artículos científicos.

- Formación a la DMC.

| KALIBRATZEKO DAUDEN SENTSOREAK / SENSORES A CALIBRAR ANEXO 1 |
| --- |
| Eremua Campo | Serie zk. Nserie | Deskripzioa Descripción | Fabrikatzailea Fabricante | Eredua Modelo |
| Temperatura/Humedad | 6573020 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 6573004 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 7133010 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 6573012 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 6573013 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 1423200/28 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 1423200/12 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 6573010 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 6573019 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 2292000/5 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 2167800/1 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP340-001 |
| Temperatura/Humedad | 888400/30 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 1423200/2 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 2949004 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 2949005 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 2949006 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 2949007 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 2949008 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 6573016 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 1412400/4 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 1412400/9 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 1420100/9 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 1412400/8 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 1412400/10 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 1423200/25 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 9170007 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 2292000/4 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 1412400/5 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 1139900/30 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 1412400/3 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 11172001 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 11172002 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 11172003 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 10631001 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 10631002 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 10631006 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 10631007 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 1453801/11 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 15545010 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 15545015 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 15545011 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 15545003 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 15545005 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 15545007 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 15545013 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 15545002 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 15545008 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 15545004 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 15545012 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 15545014 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 15545009 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 1423200/8 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-011 |
| Temperatura/Humedad | 22477001 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 1043200/17 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 2527005 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 22477001 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255001 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255002 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255003 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255005 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255006 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255007 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255008 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255010 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255011 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255012 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255013 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255014 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255015 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255016 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255018 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255019 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255021 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255023 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255024 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 1412400/1 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 28255017 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 22477003 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 22477011 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 22477007 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 1139900/30 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 2527004 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271001 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271002 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271003 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271004 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271005 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271006 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271007 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271008 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271009 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271010 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271011 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271012 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271013 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271014 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271015 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271016 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271017 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 37271018 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 15545006 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 22477012 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 22477010 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255004 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255020 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255009 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 22477013 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 1420100/17 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100TST-010 |
| Temperatura/Humedad | 33719017 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP408A-T7-W4W |
| Temperatura/Humedad | 33719018 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP408A-T7-W4W |
| Temperatura/Humedad | 33719019 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP408A-T7-W4W |
| Temperatura/Humedad | 33719020 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP408A-T7-W4W |
| Temperatura/Humedad | 33719021 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP408A-T7-W4W |
| Temperatura/Humedad | 33719022 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP408A-T7-W4W |
| Temperatura/Humedad | 22477005 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 60062488 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 60277369 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 60277370 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 60277371 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 60277372 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 60277373 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 60277374 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 60277375 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 60277376 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 15545004 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 28255015 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP100H-030100 |
| Temperatura/Humedad | 60062495 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-t4-w4w |
| Temperatura/Humedad | 60062489 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 60062490 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Temperatura/Humedad | 60062492 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | ROTRONIC | MP103A-T4-W4W |
| Pluviometría | 527 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 587 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 592 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 571 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 518 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 998 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 558 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 517 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 547 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 560 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 575 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 597 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 598 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 591 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 997 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 054 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 056 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 996 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 521 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 570 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 512 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 999 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 995 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 562 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 049 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 050 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 566 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 557 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 515 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 510 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 559 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 568 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 994 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 581 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 053 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 993 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 583 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 990 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 574 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 584 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 594 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 210.053 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 210.128 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 210.133 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 210.155 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 210.170 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 539 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 589 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 595 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 055 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 561 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 576 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 057 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 058 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 059 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 060 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 061 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 062 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 063 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 064 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 523 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 989 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 569 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 526 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 586 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 563 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 593 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 565 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 585 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 525 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 047 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 580 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 514 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 588 | Pluviómetro de Cazoletas | GEONICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 582 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 988 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓCICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 987 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Pluviometría | 513 | Pluviómetro de Cazoletas | GEÓNICA | PCP-215 |
| Presión | 1098306 | Barómetro de presión absoluta | SETRA | 270 |
| Presión | 1098307 | Barómetro de presión absoluta | SETRA | 270 |
| Presión | 1098305 | Barómetro de presión absoluta | SETRA | 270 |
| Presión | 1365127 | Barómetro de presión absoluta | SETRA | 270 |
| Presión | 1365129 | Barómetro de presión absoluta | SETRA | 270 |
| Presión | 1365130 | Barómetro de presión absoluta | SETRA | 270 |
| Presión | 1365131 | Barómetro de presión absoluta | SETRA | 270 |
| Presión | 1365132 | Barómetro de presión absoluta | SETRA | 270 |
| Presión | 2614127 | Barómetro de presión absoluta | SETRA | 270 |
| Presión | 2614128 | Barómetro de presión absoluta | SETRA | 270 |
| Presión | 2614129 | Barómetro de presión absoluta | SETRA | 270 |
| Presión | 2614130 | Barómetro de presión absoluta | SETRA | 270 |
| Presión | 2614131 | Barómetro de presión absoluta | SETRA | 270 |
| Presión | 309504 | Barómetro de presión absoluta | SETRA | 270 |
| Anemometría | Y030 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5103 |
| Anemometría | Y041 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5104 |
| Anemometría | Y050 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5105 |
| Anemometría | Y055 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5106 |
| Anemometría | Y0B4 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5107 |
| Anemometría | Y015 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5108 |
| Anemometría | Y048 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5111 |
| Anemometría | Y045 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5112 |
| Anemometría | Y057 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5116 |
| Anemometría | Y003 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5117 |
| Anemometría | Y0R1 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5118 |
| Anemometría | Y022 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5119 |
| Anemometría | Y047 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5120 |
| Anemometría | Y024 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5121 |
| Anemometría | Y006 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5122 |
| Anemometría | Y0R9 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5124 |
| Anemometría | Y0R3 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5125 |
| Anemometría | Y005 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5126 |
| Anemometría | Y040 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5127 |
| Anemometría | Y023 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5128 |
| Anemometría | Y064 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5130 |
| Anemometría | Y004 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5133 |
| Anemometría | Y033 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5134 |
| Anemometría | Y072 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5135 |
| Anemometría | Y026 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5141 |
| Anemometría | Y029 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5142 |
| Anemometría | Y0RG | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5143 |
| Anemometría | Y0RH | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5144 |
| Anemometría | Y0RK | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5145 |
| Anemometría | Y0RF | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5146 |
| Anemometría | Y0RD | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5147 |
| Anemometría | Y0RE | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5148 |
| Anemometría | Y0RI | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5149 |
| Anemometría | Y0RA | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5150 |
| Anemometría | Y0RB | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5151 |
| Anemometría | Y0RC | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5152 |
| Anemometría | Y037 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5155 |
| Anemometría | Y028 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5156 |
| Anemometría | Y0R5 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5157 |
| Anemometría | Y0R6 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5159 |
| Anemometría | Y0R4 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5160 |
| Anemometría | Y0AN | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5161 |
| Anemometría | Y0AV | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5162 |
| Anemometría | Y0AM | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5163 |
| Anemometría | Y0AP | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5164 |
| Anemometría | Y0AO | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5165 |
| Anemometría | Y0AU | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5166 |
| Anemometría | Y0AT | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5167 |
| Anemometría | Y043 | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5168 |
| Anemometría | Y0AS | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5169 |
| Anemometría | Y0AR | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5170 |
| Anemometría | Y0AK | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5171 |
| Anemometría | Y0AQ | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5172 |
| Anemometría | Y0AL | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5173 |
| Anemometría | Y0AJ | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5174 |
| Anemometría | Y0AH | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5175 |
| Anemometría | Y0AI | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5176 |
| Anemometría | Y0AG | Sensor de Velocidad y Dirección de viento | YOUNG | 5177 |
| Radiación Solar | 976415 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 945449 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 956016 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 913871 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 913877 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 913875 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 945452 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 913869 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 913872 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 913868 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 913874 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 945447 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 945450 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 986686 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 986688 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 986690 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 986699 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 945453 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 903210 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 892661 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 924621 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 903225 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 903226 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 892659 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 892647 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 892653 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 903227 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 017452 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 017453 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 017463 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 017464 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 017465 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 017553 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 017569 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 892644 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 924629 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 945448 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 892662 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 903206 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 903222 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 903223 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 986697 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |
| Radiación Solar | 080546 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CMP-11 |
| Radiación Solar | 924623 | Piranómetro | KIPP&ZONEN | CM-11 |

| KALIBRATZEKO UTZITAKO MATERIALA / MATERIAL FACILITADO PARA LA CALIBRACIÓN ANEXO 2 |
| --- |
| Nº Zk. | Eremua Campo | Serie zk. Nº serie | Deskripzioa Descripción | Fabrikatzailea Fabricante | Eredua Modelo | Eroste-data F. adquisición |
| 1 | Temperatura | 12515/6 | RTP de 100 Ohms a 0ºC | ISOTECH | 935-14-16 | 1992-12-4 |
| 2 | Temperatura | P49003 | Baño termostático 6 litros | LAUDA | RCS-6D | 1992-12-4 |
| 3 | Temperatura | R02001/R01051 | Baño termostático 20 litros | LAUDA | CSD-20L | 1992-12-4 |
| 4 | Temperatura | 1151-10/319 | Puente resistencias F26 | ASL | F26 A | 1992-12-4 |
| 5 | Temperatura | R02001 | Unidad criostática | LAUDA | DLK 30 | 1992-12-4 |
| 6 | Temperatura | 9110427 … | 11 termómetros Hg | SCHNEIDER | 50 | 1992-12-4 |
| 7 | Temperatura | 9110429 … | 11 termómetros Hg | SCHNEIDER | 50 | 1992-12-4 |
| 8 | Temperatura | 1151-1013 | Test resistor box (100 Ohm) | ASL | 1412 | 1992-12-4 |
| 9 | Temperatura | --- | 3 PT100 adhesivas | PE (Geonica) | 285-661 | 2002-02-2 |
| 10 | Temperatura | --- | 16 PT100 de contacto | PE (Geonica) | 237-1613 | 2002-02-2 |
| 11 | Temperatura | 251233 | Termómetro Resistencia de Platino (TRP) | ISOTECH | 935-14-16 | 2006-04-07 |
| 12 | Temperatura | 006411/04 | Selector de termo-resistencias automático | ASL | SB148 | 2006-02-01 |
| 13 | Temperatura | 008476/02 | Controlador de selectores | ASL | SB158 | 2006-02-02 |
| 14 | Temperatura | 008864/1 | Resistencias de referencia CC/CA | ASL | FR4 | 2006-04-25 |
| 15 | Temperatura | --- | Sonda de temperatura PT100 de 4 hilos | CALSERV | --- | 2006-02-01 |
| 16 | Temperatura | --- | Sonda de temperatura PT100 de 4 hilos | CALSERV | --- | 2006-02-01 |
| 17 | Temperatura | --- | Sonda de temperatura PT100 de 4 hilos | CALSERV | --- | 2006-02-01 |
| 18 | Temperatura | --- | Sonda de temperatura PT100 de 4 hilos | CALSERV | --- | 2006-02-01 |
| 19 | Temperatura | --- | Sonda de temperatura PT100 de 4 hilos | CALSERV | --- | 2006-02-01 |
| 20 | Temperatura | --- | Sonda de temperatura PT100 de 4 hilos | CALSERV | --- | 2006-02-01 |
| 21 | Temperatura | --- | Sonda de temperatura PT100 de 4 hilos | CALSERV | --- | 2006-02-01 |
| 22 | Temperatura | --- | Sonda de temperatura PT100 de 4 hilos | CALSERV | --- | 2006-02-01 |
| 23 | Temperatura | --- | Sonda de temperatura PT100 de 4 hilos | CALSERV | --- | 2006-02-01 |
| 24 | Temperatura | G5001 | Célula del Pto. Triple | HART SCIENTIFIC | 5901A | 2006-02-09 |
| 25 | Temperatura |  | Vaso Dewar | DILVAC | MS200 | 2006-06-02 |
| 26 | Humedad | 1192.2/17 | Psicrómetro patrón | ASL | PS 01 | 1992-12-4 |
| 27 | Humedad | 1195-50/869 | Termómetro digital F25 | ASL | F25/1 | 1992-12-4 |
| 28 | Humedad | --- | Cápsula de hum. Constante | ROTRONIC | EM-25 | 1992-12-4 |
| 29 | Humedad | 02-1111 | Higrómetro Patrón | MBW | DP30-SH-K2 | 2002-11-18 |
| 30 | Humedad | 02-1111 | Controlador Tª manguera HR | SHINKO | GCD-200 | 2002-11-18 |
| 31 | Temp y Hum | 44870 | Cámara Climática | HERAEUS | HC 2033 | 1992-12-4 |
| 32 | Temp y Hum | 58226039740010 | Cámara Climática | WEISS | WK-180/40 | 2003-11-11 |
| 33 | Temp y Hum | 60442458 | Generador de Humedad | ROTRONIC AG | HG2-S | 2010-03-10 |
| 33 | Presión | 45661 | Barómetro patrón | RUSKA | 6220-0019 | 1992-12-4 |
| 34 | Presión | 45667 | Regulador de presión | RUSKA | 3891-801 | 1992-12-4 |
| 35 | Presión | 31649 | Bomba de vacío | EDWARDS | Speedivac2 | 1992-12-4 |
| 36 | Presión | 62391 | Medidor/Calibrador de Presión Neumática | RUSKA | 7250i | 2006-04-25 |
| 37 | Presión | 56311246 | Bomba de Vacío y accesorios | EDWARDS | RV3 | 2006-05-01 |
| 38 | Irradiación | 010014 | Mesa calibración piranómetros | KIPP & ZONEN | --- | 2000-11-2 |
| 39 | Irradiación | 976415 | Piranómetro patrón | KIPP & ZONEN | CM 11 | 2000-11-2 |
| 40 | Irradiación | 080143 | Piranómetro patrón | KIPP & ZONEN | CM 21 | 2008-12-18 |
| 41 | Pluviometría | 3116 | Liquino | METROHM | 711Liquino | 2000-10-19 |
| 42 | Pluviometría | 2.700.0020A | Dosino y unidad de dosificación | METROHM | 700Dosino | 2000-10-19 |
| 43 | Pluviometría | 2.700.0020B | Dosino y unidad de dosificación | METROHM | 700Dosino | 2000-10-19 |
| 44 | Pluviometría | 655025 | Bomba | CAT | HPLH300VCS | 2004-05-21 |
| 45 | Mat. Electrónico | 01 | Meteodata 256 | GEONICA | 256 |  |
| 46 | Mat. Electrónico | 6110605 | Multímetro digital | GW | GDM-8055 | 1997-11-12 |
| 47 | Mat. Electrónico | US37040997 | Unidad de Ad/Con de Datos | HP | HP 34970A | 2001-01-8 |
| 48 | Mat. Electrónico | US37011687 | Módulo mult. DIO/Totalize/DAC | AGILENT | 34907A | 2001-01-8 |
| 49 | Mat. Electrónico | US37255235 | Modulo multiplexor | AGILENT | 34901A | 2001-01-8 |
| 50 | Mat. Electrónico | --- | Maleta para unidad Ad/Con | GEMINI INC. | --- | 2001-01-8 |
| 51 | Mat. Electrónico | MY40005800 | 100MHz OSCILLOSCOPE | AGILENT | 54622D | 2001-11-20 |
| 52 | Mat. Electrónico | MY40001976 | Fuente de Alimentación | AGILENT | E3649A | 2005-01-27 |
| 53 | Mat. Electrónico | MY44010859 | Unidad de Ad/Con de Datos | AGILENT | 34970A | 2005-12-23 |
| 54 | Mat. Electrónico | MY41050095 | Modulo multiplexor | AGILENT | 34901A | 2005-12-23 |
| 55 | Mat. Electrónico | MY41050099 | Modulo multiplexor | AGILENT | 34901A | 2005-12-23 |
| 56 | Mat. Electrónico | USCO006624 | Rack Cabinet | AGILENT | E3661BE | 2006-02-06 |
| 57 | Mat. Electrónico | 01167887/601 | Datalogger 177-H1 V01.10 | TESTO | 177-H1 | 2006-02-01 |
| 58 | Mat. Electrónico | 01167890/601 | Datalogger 177-H1 V01.10 | TESTO | 177-H1 | 2006-02-01 |
| 59 | Mat. Electrónico | 01167892/601 | Datalogger 177-H1 V01.10 | TESTO | 177-H1 | 2006-02-01 |
| 60 | Mat. Electrónico | 01163969/512 | Recolector de Datos Testo | TESTO | 580 | 2006-02-01 |
| 61 | Mat. Electrónico | 0469788 | Baño de Ultrasonidos | JPSELECTA | 60045143 | 2005-10-21 |
| 62 | Mat. Electrónico | 25516603 | Calibrador Multifunción | BEAMEX | MC5 | 2006-12-05 |
| 63 | Mat. Electrónico | 952155192 | Multímetro de Referencia | FLUKE | 8508A | 2007-10-18 |
| 64 | Mat. Informático | 037043 | Dell Optiplex GXa | DELL |  |  |
| 65 | Mat. Informático | 007790 | Hplaserjet IV plus | HP |  |  |
| 66 | Mat. Informático | CZC3501SXV | HP Compaq | HP | D530CNT | 2003-12-18 |
| 67 | Mat. Informático | CZC3501T1Q | HP Compaq | HP | D530CNT | 2003-12-18 |
| 68 | Mat. Informático | CZC3501SZS | HP Compaq | HP | D530CNT | 2003-12-18 |
| 69 | Mat. Informático | CZC3501TO3 | HP Compaq | HP | D530CNT | 2003-12-18 |
| 70 | Mat. Informático | BZ000343341651 | Monitor | PHILIPS | 109E51 | 2003-12-18 |
| 71 | Mat. Informático | BZ000343341618 | Monitor | PHILIPS | 109E51 | 2003-12-18 |
| 72 | Mat. Informático | 881D40161 | UPS | MGE | PE 1000C | 2003-12-18 |
| 73 | Otros | --- | Maleta de transporte MBW DP30 |  |  | 2005-11-24 |
| 74 | Otros | --- | Maleta de transporte ASL F26 |  |  | 2005-11-24 |
| 75 | Otros | --- | Maleta de transporte RUSKA 6220 |  |  | 2005-11-24 |
| 76 | Otros | --- | Maleta de transporte LIQUINO-DOSINOS |  |  | 2005-11-24 |
| 77 | Otros | --- | Maleta de transporte KIPP&ZONEN CM11 |  |  | 2005-11-24 |