PLIEGO DE BASES TÉCNICAS DEL CONCURSO PARA EL CRIBADO DE DROGAS DE ABUSO EN ORINAS POR INMUNOANÁLISIS AÑO 2008

# PRUEBAS Y DETERMINACIONES

El nombre de las pruebas y número de resultados analíticos a informar de cada una de ellas y objeto de este concurso, son los siguientes.

# REACTIVOS DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA

| PRUEBAS | *Nº DETERMINACIONES | Nº DE CAJAS | PRECIO POR DETERMI-NACIÓN | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIACEOS | 38.625 |  | 0,85 | 32.831,25 |
| COCAINA | 47.640 |  | 0,85 | 40.494,00 |
| METADONA | 12.382 |  | 0,85 | 10.524,70 |
| BENZODIACEPINAS | 14.585 |  | 0,85 | 12.397,25 |
| CANNABIS | 23.948 |  | 0,85 | 20.355,80 |
| ANFETAMINAS | 27.165 |  | 0,85 | 23.090,25 |

- incluidos controles y calibradores

IMPORTE TOTAL LOTE.:  139.693,25 EUROS.

1.-REACTIVOS

# 1.1-Los reactivos

Los reactivos estarán etiquetados con código de barras reconocible a efectos de su gestión automatizada por el analizador: gestión de volúmenes, número de determinaciones restantes, calibración, etc.

Los reactivos de anfetaminas deben incluir drogas de diseño.

# 1.2-Calibradores

Existencia de calibradores necesarios para la realización de una curva de calibrado con posibilidad de  análisis semicuantitativo.

# 1.3-Controles

Los controles necesarios para asegurar la fiabilidad analítica de los resultados informados, incluyendo los niveles del ±25%del punto de corte.

# 1.4-Material fungible y otros consumibles

# Líquidos de dilución, de lavado, desmineralización de agua y aquellos productos o accesorios recomendados por el fabricante para el correcto funcionamiento del sistema analítico y su mantenimiento por el usuario.

Las ofertas deben incluir los calibradores, controles y material fungible necesarios para la realización del total de determinaciones sin coste alguno.

La caducidad de los reactivos, calibradores y controles no será inferior a nueve meses.

Se valorara el mínimo cambio de lotes y la coincidencia de dicho cambio tanto en los reactivos como en los calibradores y controles.

2.-ANALIZADOR

Un analizador de última generación que incorpore en su tecnología las siguientes características:

1-Contenedores de muestras con posibilidad de cubilete, micro cubilete y tubo primario.

# 2-Código de barras en los reactivos y en el tubo primario.

3-Sistema de alimentación de muestras y reactivos en continuo sin interrupción del funcionamiento del analizador ni de los procesos analíticos en ejecución.

# 4- Posiciones refrigeradas para reactivos, controles y calibradores, e incluso con el analizador en reposo.

5-Calibraciones: lineal, no lineal y lineal multipunto, con mantenimiento automático de la calibración.

6-Controles de calidad programados sin intervención del usuario.

7- Posibilidad de predilución automática de muestras.

8-Repetición automática de tests.

9-Posibilidad de adaptación de técnicas por el usuario para determinaciones no incluidas por el fabricante.

10-Posibilidad de exportar los datos de calibraciones, controles y resultados de las muestras a un programa informático para adecuarlos a las necesidades técnicas del laboratorio.

3. -SISTEMA INFORMATICO

Incluirá un sistema informático que al menos cumplirá los siguientes requisitos:

1-Dos equipos informáticos compuestos de CPU, pantalla, teclado y ratón, intercomunicados en red propia, uno en la secretaría de laboratorio y otro a pie del analizador.

# 2-Dos impresoras laser (una de ellas con posibilidad de imprimir por las dos caras) una para cada equipo informático.

# 3-Una impresora de código de barras.

4-Programa de gestión de laboratorio clínico en las dos estaciones bajo sistema operativo Microsoft WINDOWS de última generación, parametrizado para su uso en el laboratorio y que permita garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos en el Sistema de Calidad:

a) El programa debe cumplir con lo establecido en la Ley de protección de datos.

b) Los resultados analíticos  podrán  expresarse tanto de manera semicuantitativa como en negativo o positivo.

c) El programa permitirá relacionar los valores obtenidos en las muestras, con las calibraciones y controles correspondientes a su procesado, es decir garantizará su trazabilidad.

d) El software debe ser capaz de tratar los datos primarios obtenidos para emitir informes directos sin manipulación externa. También debe ser capaz de exportar los datos a Access para posterior utilización de los mismos.

e) Se valorará la posibilidad de conexión informática con la aplicación de gestión de laboratorio M-42 GESLAB y con los solicitantes de los análisis para la identificación desde el origen con código de barras y emisión de resultados analíticos.

f) Herramienta informática de acceso a la red de Osakidetza para el envio on line de solicitudes y de los resultados analíticos.

4.- SERVICIO TECNICO

1-Los equipos analíticos, informáticos y de cualquier otro tipo se facilitarán en calidad de “cesión para su uso” durante la duración del presente concurso, correspondiendo los gastos de transporte, instalación, puesta en uso, mantenimiento y posterior retirada por cuenta del proveedor.

2-El proveedor proporcionará  al personal encargado de la ejecución analítica objeto de este concurso, la formación y adiestramiento necesarios para el manejo completo y correcto tanto  del sistema analítico como informático en un plazo no superior a un mes.

3- Proporcionará sin coste adicional el mantenimiento del sistema analítico e informático con un tiempo de respuesta máximo de 24 horas, incluyendo la asistencia técnica tanto a través de la línea hot line como la presencia técnica “in situ”.